## 判断
目的: 1、以判断题库为例，一道题目可适用于不同部门的不同岗位，具体为：生产封装、生产部测试、工务部设备技术员、资材部仓管员、FA、信赖性实验员、质检员；需出题人判断给出题目属性； 2、试卷以技能等级和岗位属性来自动生成所属范围内的试卷；
试题描述(文本) | 正确答案 | 级别 | 题目属性 | 备注
电测和Csam测试时，必须要佩戴静电手环。 （ ） | √ | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
加热后处理弹坑的溶液，处理后可以直接用清水进行清洗杯子 。 （ ） | X | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
分析后用完的硝酸溶液杯子可以直接倒入盐酸，都是酸性溶液，可以不用清洗杯子。（） | X | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
快速变温实验（TC）当机器正在运行时，有其他产品需要进行验证时，可以暂停机器，打开舱门将产品放进去同时进行验证。（ ） | X | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
不同型号的产品，弹坑时间是一致的 。 （ ） | X | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
扫Csam时，产品出现气泡可以不用理会，继续扫描 。 （ ） | X | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
Csam机器扫描产品时，探头不入水，也可进行扫描 。 （ ） | X | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
Csam机器测试用水浑浊，不会影响产品扫描的结果 。 （ ） | X | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
化学开封机的废液，可以直接倒入下水道进行处理。 （ ） | X | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
弹坑验证并非所有的产品都需要用氢氧化钾，有的产品需要用盐酸。 （ ） | √ | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
BVDSS的测试方法G,S 短接，DS端给电流，量测VDS=VD-VS （ ） | √ | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员
晶体管测试仪测试产品时，电流过大或是过小不会对产品本身造成伤害。（ ） | X | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
实验室的化学药剂可以少量的借给公司其他部门使用。 （ ） | X | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
Csam机器扫描产品时，出现有颜色的区域一定为分层。 （ ） | X | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
开盖前后两次电性测试，是为了确定焊线是否影响产品性能的好坏。 （ ） | X | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
三极管跟二极管的区别为，三极管比二极管多一个脚。 （ ） | X | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
取酸性溶液时，只配带丁腈手套即可，其他无需多带。 （ ） | X | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
TC验证完后，必须要等待机器温度冷却后，带好防高温手套，关闭电源，再进行取料。（ ） | √ | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
三极管跟MOS管都为电子元器件，但它们的机构、工作原理及控制方式等方面会存在一些区别。（ ） | √ | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员
实验室化学药水每天使用量，必须登记，及主管确认。 （ ） | √ | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
ESD为静电释放，而实验室不管控ESD。 （ ） | X | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
FA分析只对产品内部进行分析，外部异常，不会影响产品性能。 （ ） | X | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
盐酸为无色无味，取酸时无需佩戴防护用具。 （ ） | X | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
切片样品封胶后，多余封胶药水，不可以倒进下水道，但是可以倒进垃圾桶。（ ） | X | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
二极管的特性为，正向导通，反向截止。 （ ） | √ | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
对于同一批次的失效品，只需分析其中一颗即可得出最终结论。（ ） | X | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
FA工程师需要参与新产品的可靠性测试设计，以提前预防潜在失效。（ ） | √ | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
“无铅焊料”的熔点比传统的锡铅焊料更高。（ ） | √ | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员
在实验室，所有化学品容器都必须有清晰的标签。（ ） | √ | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
FA工作可以等到产品大量失效后再开始。（ ） | X | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
与制程（PE）、质量（QA）、客户（Customer）的有效沟通是FA成功的关键。（ ） | √ | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
X-Ray可以穿透金属封装，清晰地看到内部所有结构。（ ） | X | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员
SAM（超声波扫描显微镜）的原理是利用超声波在不同介质界面反射信号的强弱来成像。（ ） | √ | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
对于所有失效品，都应直接进行开封分析以节省时间。（ ） | X | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
EDS（能谱仪）可以进行痕量元素（ppm级别）的精确定量分析。（ ） | X | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员
“失效复现”是验证失效根因的关键步骤之一。（ ） | √ | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
FA分析只需找到失效点，无需了解器件的设计和工艺。（ ） | X | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
OBIRCH（光学光束诱导电阻变化）技术对定位金属线短路和开路非常有效。（ ） | √ | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员
在FA实验室，处理化学试剂时，佩戴口罩即可保证安全。（ ） | X | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
客户返回的失效品（Customer Return）在进行任何分析前，必须首先确认其电性失效模式。（ ） | √ | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
FA报告中的建议措施应具体、可执行，并明确责任部门。（ ） | √ | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
SEM必须在高真空环境下才能工作。（ ） | √ | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员
X-Ray成像的对比度主要取决于材料的原子序数，原子序数越高，越亮。（ ） | √ | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员
EDS成分分析时，对轻元素（如B, C, N, O）的分析非常灵敏和准确。（ ） | X | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员
OBIRCH定位到热点后，可以直接判定该点就是工艺缺陷点。（ ） | X | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员
非 FA 失效分析人员可以操作化学开封机。（） | × | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
硫酸、硝酸可以与其他化学品随意混合。（） | × | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
金相显微镜保养时必须断电操作。（） | √ | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
CSAM 设备纯水每周更换 1 次即可。（） | × | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
研磨机可以使用破损的金相砂纸。（） | × | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
晶体管测试仪测试后无需将旋钮归 0。（） | × | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
弹坑实验 KOH 浸泡时间为 120 秒。（） | √ | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
实验室危险化学品实行单人单锁管理。（） | × | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
化学开封机蚀刻完成后自动开盖。（） | √ | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
金相显微镜镜头可用粗糙布料擦拭。（） | × | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
CSAM 探头可直接用手触摸。（） | × | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
通风柜每日需清洁柜体内部。（） | √ | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
紧急冲淋器可随意开启玩耍。（） | × | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
失效分析委托单可填写多种产品型号。（） | × | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
化学开封机开机前需检查酸瓶密封状态。（） | √ | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
实验室操作化学品时可戴隐形眼镜。（） | × | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
研磨机急停按钮可作为常规停止按钮使用。（） | × | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
晶体管测试仪操作必须佩戴静电环。（） | √ | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
CSAM 设备开机需输入密码 WINIC。（） | √ | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
金相显微镜载物台需保持无灰尘杂质。（） | √ | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
化学开封机待机模式需安装无孔垫圈。（） | √ | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
弹坑实验硝酸去铜线需浸泡 60 秒。（） | × | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
失效分析外观脏污样品需先清洗。（） | √ | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
通风柜防护门运动不畅无需处理。（） | × | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
紧急冲淋器月保养需检查管道通畅。（） | √ | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
化学开封机换瓶时需佩戴防酸防护用品。（） | √ | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
CSAM 测试时样品表面可残留气泡。（） | × | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
研磨机抛光前需湿润抛光绒布。（） | √ | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
实验室进入前需通过静电测量。（） | √ | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
晶体管测试仪可长时间处于高压高电流状态。（） | × | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
化学开封机参数可随意修改。（） | × | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员
CSAM 设备 Single Channel B 可正常测试。（） | × | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员
研磨机抛光绒布破损可继续使用。（） | × | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员
失效分析 IR 偏高烘烤温度为 150℃，时间 2 小时。（） | √ | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员
化学开封机腐刻头可用手直接触摸。（） | × | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员
CSAM FSF 设置错误会导致图像丢失。（） | √ | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员
晶体管测试仪 CONFIGURATION 设置错误不影响测试。（） | × | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员
弹坑实验观察需用高倍显微镜。（） | √ | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员
电性低良产品 FA 分析需 7 工作日完成。（） | × | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员
化学开封机待机模式会关闭加热器。（） | √ | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员
CSAM Gain (db) 调节不影响信号强度。（） | × | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员
金相显微镜湿度过高会导致镜头发霉。（） | √ | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员
失效分析 OPEN 不良需做切片分析。（） | √ | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员
化学开封机换瓶时出酸口无需安装配件。（） | × | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员
CSAM 无图像优先检查 Gate 设置。（） | √ | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员
研磨机保险管断路会导致电源无显示。（） | √ | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员
弹坑实验铝层未去除可延长浸泡时间。（） | √ | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员
失效分析 SEM 分析前样品无需溅镀金。（） | × | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员
晶体管测试仪个人 U 盘可拷贝数据。（） | × | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员
通风柜风机异常会导致有害气体残留。（） | √ | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员
紧急冲淋器阀门老化需及时更换。（） | √ | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员
化学开封机酸液管道有裂痕可继续使用。（） | × | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员
CSAM 扫描速度慢可降低分辨率改善。（） | √ | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员
失效分析去黑胶铜合金线用 1:3 硫酸硝酸混合液。（） | √ | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员
研磨机磨抛盘动力不足需检查皮带。（） | √ | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员
化学开封机蚀刻时间单位是分钟。（） | × | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员
CSAM 探头气泡会导致无信号。（） | √ | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员
失效分析委托单可多种产品混填。（） | × | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员
晶体管测试仪散热风扇异常需立即停机。（） | √ | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员
实验室化学品泄漏可自行处理不上报。（） | × | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员

## 填空
试题描述(文本) | 级别 | 题目属性 | 正确答案
电性验证的“IV曲线”测量，通常使用________仪器。 | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员 | 曲线追踪仪 (Curve Tracer)
厂内非破坏性分析手段有：X-Ray和________。 | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员 | C-SAM
“湿气敏感性等级（MSL）”是衡量封装体吸收________能力的指标。 | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员 | 湿气 (水汽)
导致键合线（Bond Wire）断裂的常见机械应力来源于封装体的________。 | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员 | 热应力 (或机械应力)
等离子清洗（Plasma Cleaning）主要用于去除样品表面的________污染。 | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员 | 有机 (或氧化层)
对于塑封器件，开封后芯片表面残留的“黑胶”或“碳化胶”，可以用________在显微镜下进行机械剔除。 | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员 | 精密探针 (或纳米刀)
在向客户或管理层汇报复杂失效案例时，使用________图可以直观地展示失效发生的逻辑路径。 | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员 | 失效树 (或鱼骨图)
FA的一般标准流程是：信息收集​ → _________​ → 非破坏性分析​ → _________​ → 破坏性分析​ → _________​ → 报告撰写。 | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员 | 外观检查，电性验证，样品制备
用于检测封装内部分层（Delamination）和空洞（Void）的最佳非破坏性工具是________。 | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员 | C-SAM
引线键合（Wire Bond）的两种主要工艺是：球焊（Ball Bonding）和________。 | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员 | 楔焊
ESD（静电放电）损伤的典型形貌特征是在输入端可观察到________结构熔毁。 | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员 | 熔丝 (或Filament)
进行剖面分析（Cross Section）时，为了获得平整光滑的观测面，最后一步通常采用________进行精细抛光。 | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员 | 离子研磨 (或抛光)
实验室FA分析分别有哪些步骤______、______、______、______、______、______等。 | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员 | X-RAY、电测、开盖、弹坑、电测
实验室FA分析所能用到的设备有________________________________________________等。 | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员 | X-RAY、化学开封机、CSAM、晶体管测试仪
实验室FA分析做化学开盖时需要做好哪些防护______________________________等。 | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员 | 护目镜 、防酸围裙、面罩、口罩
弹坑验证时所用到的化学试剂为______，它是有______和______组成，配比为______。 | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员 | 氢氧化钾溶液，水，氢氧化钾，1：1
目前实验室存在的化学药剂分别有________________________________________________。 | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员 | 发烟硝酸、硫酸、盐酸、磷酸等
切片验证封胶用到的材料有______和______，比例为______；凝固时间为______。 | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员 | 亚克力粉，亚克力液体，1：1， 30 分钟
切片验证所用到的抛光粉为______um。 | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员 | 0.3
电测验证所用到的治具有____________________________________________________________。 | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员 | SOT23、SOT323、SOT363、DFN1006-2L、DFN1006-3L
快速变温实验（TC）的实验条件为________________________________________________。 | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员 | -55℃-150℃
Csam扫描整条产品的测试区域为________。 | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员 | 300*80mm
Csam扫描产品的分辨率为_______。 | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员 | 100
Csam扫描产品的测试速度为_______，加速度为_________。 | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员 | 300 3000
Csam扫描产品时，出现气泡，去除气泡的工具有___________。 | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员 | 洗瓶、毛刷
实验室化学开封机用到药水为________和_______。 | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员 | 发烟硝酸，硫酸
切片分析所用到的材料有____________。 | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员 | 亚克力粉、亚克力液体、抛光布\粉
弹坑验证去除铜线所用的化学药水为______，时间为______。 | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员 | 发烟硝酸， 1 分钟左右
弹坑验证去铝层所用的时间为______。 | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员 | 1 分 20 秒左右
实验室目前分析过的产品有哪些封装形式__________________________________________。 | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员 | SOT23、SOT323、SOT363、DFN1006-2L、 DFN1006-3L
实验室金相显微镜放大的倍数有__________________________________________。 | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员 | 有 100X、200X、500X、1000X
人工手动开盖所用到的化学药水有______和______，比列为______，加热时间及变化为____________。 | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员 | 发烟硝酸，硫酸，3：1，溶液沸腾及出现黄烟
Csam机器测试用水，应 天进行更换一次。 | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员 | 3
Csam扫描产品是出现了分层情况，颜色应该为______、______。 | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员 | 黄色，红色
二极管的符号为______ 。 | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
分层扫描探头共有3种，分别为 ______ 、 ______ 、______ 。 | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员 | 35MH， 50 MH ，75 MH
MOS管对应的三个引脚分别为 ______ 、 ______ 、 ______ 。 | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员 | G，D，S

## 多选题
试题描述(文本) | A选项(文本) | B选项(文本) | C选项(文本) | D选项(文本) | 可多选 | 正确答案 | 级别 | 题目属性
化学开封机操作必须穿戴的防护用品有（） | 防溅护目镜 | 活性炭口罩 | 耐酸手套 | 耐高温手套 | 是 | ABC | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
金相显微镜周保养内容包括（） | 机台外部清洁 | 镜头清洁 | 载物台清洁 | 机械部件紧固 | 是 | ABC | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
CSAM 设备周保养核心工作有（） | 外部清洁 | 更换纯水 | 探头清洁 | 轴承润滑 | 是 | ABC | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
研磨机操作安全要求包括（） | 断电移动设备 | 不使用破损砂纸 | 急停仅用于危险 | 保证排水通畅 | 是 | ABCD | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
晶体管测试仪保养工具包括（） | 无尘布 | 酒精 | 润滑油 | 镊子 | 是 | A | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
弹坑实验所需试剂有（） | 氢氧化钾 | 硝酸 | 硫酸 | 盐酸 | 是 | AB | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
实验室危险化学品使用要求包括（） | 最低用量 | 登记使用记录 | 容器标记 | 随意混合 | 是 | ABC | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
化学开封机开机前检查内容有（） | 电缆连接 | 酸瓶密封 | 废液瓶状态 | 探头状态 | 是 | ABC | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
失效分析外观检查设备包括（） | 低倍立体显微镜 | 高倍金相显微镜 | SEM | X-Ray | 是 | AB | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
紧急冲淋器月保养内容有（） | 部件紧固 | 管道通畅检查 | 表面清洁 | 润滑 | 是 | AB | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
通风柜月保养检查项目有（） | 防护门滑轨 | 风机排风 | 柜体清洁 | 照明 | 是 | AB | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
化学开封机蚀刻后样品处理包括（） | 快速取样品 | 溶剂冲洗 | 直接观察 | 烘干 | 是 | AB | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
CSAM 探头型号有（） | 35MHZ | 50MHZ | 75MHZ | 100MHZ | 是 | ABC | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
研磨机磨抛盘转速范围是（） | 0r/min | 1400r/min | 2000r/min | 500r/min | 是 | AB | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
晶体管测试仪测试前准备包括（） | 佩戴静电环 | 选择对应 socket | 调节引脚开关 | 开机预热 | 是 | ABCD | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
实验室着装要求包括（） | 防静电大褂 | 防静电鞋 | 护目镜 | 短裤 | 是 | ABC | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
化学开封机待机模式启动条件（） | 安装无孔垫圈 | 安装白色压盖 | 清空酸液 | 关闭电脑 | 是 | AB | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
金相显微镜环境控制要求（） | 温度稳定 | 湿度适宜 | 防尘 | 防震 | 是 | ABCD | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
CSAM 测试样品准备要求（） | 压片固定 | 去除表面气泡 | 探头无气泡 | 样品倾斜 | 是 | ABC | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
研磨机抛光步骤包括（） | 安装抛光绒布 | 湿润绒布 | 喷洒抛光剂 | 高速抛光 | 是 | ABC | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
弹坑实验后样品处理（） | 清水冲洗 | 超声波清洗 | 烘干 | 直接观察 | 是 | ABC | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
失效分析样品送检要求（） | 静电袋封装 | 标记型号 | 附申请单 | 随意放置 | 是 | ABC | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
化学开封机换瓶程序包括（） | 选择对应酸液程序 | 安装垫圈 / 压盖 | 抽出酸液 | 更换瓶子 | 是 | ABCD | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
金相显微镜使用前检查（） | 部件正常 | 镜头清洁 | 电源正常 | 载物台清洁 | 是 | ABCD | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
CSAM 测试结果存储方式（） | 保存图片 | 公共盘上传 | 个人 U 盘拷贝 | 手机拍摄 | 是 | AB | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
研磨机异常处置（电源无显示）包括（） | 检查电源 | 检查电源线 | 检查保险管 | 直接报修 | 是 | ABC | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
晶体管测试仪异常（结果不符）排查（） | 样品清洁 | socket 接触 | 参数设置 | 电源电压 | 是 | ABCD | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
实验室废液处理要求（） | 倒入废水管道 | 随意倾倒 | 分类处理 | 登记记录 | 是 | AC | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
化学开封机保养工具（） | 无尘布 | 酒精 | 镊子 | 防酸围裙 | 是 | ABCD | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
失效分析电性测试前准备（） | 佩戴静电环 | 选择测试程序 | 检查治具 | 开机预热 | 是 | ABCD | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
化学开封机核心参数包括（） | 蚀刻温度 | 蚀刻时间 | 酸液比例 | 冲洗时间 | 是 | ABCD | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员
CSAM 设备参数设置关键项（） | FSF 启用 | Phase Gate 设置 | Layout 选择 | 脉冲选择 | 是 | ABCD | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员
研磨机故障排查（电机不转）包括（） | 按键损坏 | 电机故障 | 电源 | 皮带 | 是 | ABCD | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员
失效分析综合流程包括（） | 外观检查 | X-Ray | 电性测试 | 开封 / 弹坑 / 切片 | 是 | ABCD | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员
晶体管测试仪参数设置包括（） | POLARITY | MAX PEAK POWER | MAX PEAK VOLTS | CURSOR | 是 | ABCD | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员
弹坑实验异常（铝层未去除）原因（） | 时间不足 | 温度不够 | 配比错误 | 样品未清洗 | 是 | ABCD | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员
化学开封机故障（蚀刻不足）原因（） | 参数错误 | 酸液不足 | 温度不够 | 管道堵塞 | 是 | ABCD | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员
CSAM 无信号原因（） | 探头气泡 | 连接线松动 | 脉冲器未开 | FSF 错误 | 是 | ABCD | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员
金相显微镜深度保养包括（） | 机械润滑 | 镜头校准 | 部件紧固 | 环境调整 | 是 | ABCD | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员
失效分析报告必备内容（） | 背景描述 | 产品信息 | 分析结果 | 结论建议 | 是 | ABCD | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员
化学开封机换瓶操作步骤（） | 选择程序 | 安装垫圈压盖 | 抽出酸液 | 更换瓶子 + 确认 | 是 | ABCD | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员
CSAM 探头安装步骤（） | 卡口安装 | 螺丝固定 | 连接线连接 | 初始化 | 是 | ABCD | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员
研磨机抛光异常（有划痕）原因（） | 抛光剂不足 | 绒布破损 | 样品未洗净 | 转速过高 | 是 | ABCD | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员
晶体管测试仪 socket 损坏原因（） | 样品带液 | 暴力操作 | 灰尘污染 | 电压过高 | 是 | ABCD | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员
实验室化学品泄漏处置（） | 停机断电 | 佩戴防护 | 清理废液 | 上报 | 是 | ABCD | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员
失效分析去线操作（金线）试剂（） | 盐酸 | 硝酸 | 硫酸 | KOH | 是 | AB | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员
化学开封机保养周期（） | 周保养 | 月保养 | 年保养 | 日保养 | 是 | ABC | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员
CSAM 保养周期（） | 周保养 | 年保养 | 月保养 | 日保养 | 是 | AB | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员
研磨机保养周期（） | 周保养 | 月保养 | 年保养 | 日保养 | 是 | AB | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员
失效分析 X-Ray 测试步骤（） | 放样品 | 开 X 光 | 调参数 | 保存图片 | 是 | ABCD | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员
化学开封机蚀刻完成后操作（） | 取样品 | 溶剂冲洗 | 清理设备 | 待机 / 关机 | 是 | ABCD | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员
CSAM 测试区域设置参数（） | 尺寸 | 分辨率 | 速度 | 加速度 | 是 | ABCD | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员
晶体管测试仪测试数据导出要求（） | 公共盘 | 公司 U 盘 | 个人 U 盘 | 手机 | 是 | AB | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员
弹坑实验判定标准（） | 焊球下晶体无异常 | 无裂纹 | 无破皮 | 铝层完全去除 | 是 | ABCD | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员
失效分析切片分析步骤（） | 样品固化 | 研磨 | 抛光 | 显微镜观察 | 是 | ABCD | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员
化学开封机酸管检查内容（） | 裂痕 | 清洁 | 密封 | 通畅 | 是 | ABCD | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员
CSAM 设备初始化条件（） | 探头在非测试区 | 无障碍物 | 断电 | 纯水充足 | 是 | AB | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员
研磨机进水排水检查（） | 漏水 | 通畅 | 堵塞 | 阀门状态 | 是 | ABCD | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员
实验室安全应急流程（） | 停机 | 防护 | 处置 | 上报 | 是 | ABCD | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员
失效分析样品保存要求（） | 客诉类保存 2 年 | 非客诉类退回 | 静电保存 | 干燥保存 | 是 | ABCD | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员

## 单选
试题描述(文本) | A选项(文本) | B选项(文本) | C选项(文本) | D选项(文本) | 可多选 | 正确答案 | 级别 | 题目属性
弹坑后有可能出现的异常现象有（ ） | 焊球打偏 | 鱼尾翘线 | 弹坑裂纹 | 焊线塌丝 | 否 | C | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
二极管的符号为（ ） |  |  |  |  | 否 | A | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
CSAM设备目前所使用的水晶头为（ ） | 35MH | 55MH | 75MH | 95MH | 否 | C | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
晶体管测试仪设备的测试治具有（ ）个 | 2 | 3 | 4 | 5 | 否 | D | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
PNP型三极管的符号为（ ） |  |  |  |  | 否 | B | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
若产品外观脏污需要清洁，所用到的清洁溶液为 （ ） | 盐酸 | 硝酸 | 氢氧化钾 | 丙酮 | 否 | D | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
封装材料黑胶吸湿有可能会导致电性测试（ ）项目偏高。 | OPEN | SHORT | IR | RDSON | 否 | C | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
下列哪项不是切片所能用到的样品（ ） | 亚克力固化剂 | 研磨机 | 胶头滴管 | 抛光粉 | 否 | C | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
加热平台加热氢氧化钾溶液设置的温度为（ ） | 80℃ | 120℃ | 220℃ | 300℃ | 否 | B | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
切片时亚克力固化剂和亚克力粉质量（ ）配比 | 1：1 | 1：2 | 1：3 | 1：4 | 否 | A | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
MOS管的符号为（ ） |  |  |  |  | 否 | D | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
氢氧化钾的化学式为（ ） | KOH | KOP | KOI | KOT | 否 | A | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
实验室分析所用化学品用量，每次以（ ）要求为标准 | 最低量 | 最高量 | 一般量 | 无 | 否 | A | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
实验室设备要求温度范围在（ ） | 20℃±5℃ | 23℃±5℃ | 20℃±3℃ | 23℃±3℃ | 否 | D | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
实验室设备要求湿度范围在（ ） | 30%-70% | 40%-60% | 30%-50% | 20%-70% | 否 | A | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
NPN三极管的符号为（ ） |  |  |  |  | 否 | C | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
硫酸的化学分子式为（ ） | H2SO4 | H2SO3 | H3SO4 | H3SO3 | 否 | A | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
磷酸的化学分子式为（ ） | H4PO4 | H3PO3 | H3PO4 | H3PO2 | 否 | C | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
发烟硝酸的化学分子式为（ ） | HNO2 | HNO4 C | HNO5 D | HNO3 | 否 | D | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
硫酸的化学分子式为（ ） | H2SO4 | H2SO5 C | H2SO6 D | H2SO3 | 否 | A | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
实验室硫酸的浓度指标在（ ） | 95%-96% | 95%-98% C | 92%-96% D | 90%-96% | 否 | B | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
实验室磷酸的浓度指标在（ ） | ≥80% | ≥75% | ≥85% | ≥90% | 否 | C | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
实验室发烟硝酸的浓度指标在（ ） | ≥80% | ≥88% | ≥90% | ≥98% | 否 | D | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
氢氧化钾溶液配比为（ ） | 1：1 | 1：2 | 1：3 | 1：4 | 否 | A | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
客诉类失效分析材料及报告需要保存的年限为（ ） | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 否 | B | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
以下哪种失效模式最有可能由封装内部潮湿引起？（ ） | 电迁移 | 闩锁效应 | 爆米花效应 | 热载流子注入 | 否 | C | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员
进行开封（Decap）时，对于环氧树脂类封装，最常用的方法是？（ ） | 激光开封 | 等离子刻蚀 | 化学酸腐蚀法（发烟硝酸） | 机械研磨 | 否 | C | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
扫描电子显微镜（SEM）相较于光学显微镜（OM）的主要优势在于？（ ） | 可观察颜色 | 更大的景深和更高的分辨率 | 可进行成分分析 | 样品制备简单 | 否 | B | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员
下列分析设备中，主要用于进行元素成分定性分析的是？（ ） | SEM | X-Ray | EDS | SAM | 否 | C | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员
在FA流程中，用于非破坏性检测内部引线键合（Wire Bond）状态的理想工具是？（ ） | 红外热像仪 | C-SAM（超声波扫描显微镜） | X-Ray | 曲线追踪仪 | 否 | C | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
“电性失效定位”的常用工具不包括？（ ） | EMMI（微光显微镜） | OBIRCH（光学光束诱导电阻变化） | C-SAM | TIVA（热诱导电压变化） | 否 | C | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员
金铝键合点（Au-Al Intermetallic）失效后，在SEM下可能观察到哪种特征颜色？（ ） | 紫色 | 白色 | 黑色 | 红色 | 否 | A | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员
导致芯片表面钝化层开裂的常见应力来源是？（ ） | 电应力过载 | 封装体热膨胀系数（CTE）不匹配 | 静电放电 | 信号串扰 | 否 | B | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员
发现芯片表面有异常微粒，需要分析其元素组成，首先应使用？（ ） | FIB（聚焦离子束） | EDS（能谱仪） | FTIR（傅里叶变换红外光谱） | Decap（开封） | 否 | B | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员
FA报告的核心理念是？（ ） | 罗列所有数据 | 找出根本原因（Root Cause）并提出纠正预防措施 | 归咎于某一部门 | 仅描述现象 | 否 | B | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
发现芯片表面有腐蚀痕迹，怀疑为卤素离子污染，应使用哪种设备进行确认？（ ） | SEM-EDS | TOF-SIMS | X-Ray | Curve Tracer | 否 | B | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员
用于精确测量芯片上特定点电压或波形的微区电性测量工具是？（ ） | 万用表 | 示波器 | 原子力探针（AF Probe） | 电源 | 否 | C | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员
下列哪种失效与“热”的关系最不直接？（ ） | 热载流子退化 | 闩锁效应 | 金属电迁移 | 栅氧击穿（与面积相关） | 否 | D | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员
在FIB（聚焦离子束）系统中，沉积铂（Pt）金属主要用于？（ ） | 切割样品 | 保护样品表面和连接电路 | 清洁样品 | 成像 | 否 | B | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员
对于失效现象为漏电流（Leakage）增大的芯片，首选的电性定位工具是？（ ） | X-Ray | EMMI | SAM | 红外显微镜 | 否 | B | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员
金线键合第二焊点（楔形焊）拉力测试失效，断裂在焊点颈部（Neck），主要原因是？（ ） | 焊盘污染 | 打火时间不足 | 过烧（Over Burn） | 推力不足 | 否 | C | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员
“失效树分析（FTA）”在FA中的作用是？（ ） | 一种电性测量工具 | 一种系统性的逻辑推导方法，用于列举所有可能原因 | 一种样品制备方法 | 一种显微镜成像模式 | 否 | B | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员
红外热像仪（IR Camera）在FA中主要用于？（ ） | 观察芯片内部结构 | 检测芯片表面的热点（Hot Spot） | 分析元素成分 | 测量层厚 | 否 | B | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员
在进行化学开封时，佩戴PPE（个人防护装备）不包括？（ ） | 防化手套 | 护目镜/面罩 | 防酸围裙 | 棉线手套 | 否 | D | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
一份完整的FA报告，其结论部分最应避免的是？（ ） | 基于数据得出的明确判断 | 使用“可能”、“疑似”等模糊词汇 | 提出具体的改善建议 | 附上关键的分析图片 | 否 | B | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
FA 实验室进入前需穿戴的基础防护是（） | 防静电大褂 + 防静电鞋 | 防酸手套 + 护目镜 | 耐高温手套 | 活性炭口罩 | 否 | A | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
化学开封机的电源输入规格是（） | 100~220VAC，10A | 220~240VAC，10A | AC220V，50Hz | 115~250V，3 | 否 | A | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
化学实验操作时严禁佩戴（） | 护目镜 | 隐形眼镜 | 耐酸手套 | 防静电手环 | 否 | B | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
金相显微镜周保养中，镜头清洁需使用（） | 粗糙布料 | 专用镜头纸 | 无尘布蘸酒精 | 化学清洁剂 | 否 | B | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
CSAM 设备纯水更换周期是（） | 每周一、周四 | 每天 | 每月 | 每周三 | 否 | A | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
研磨机的电源输入规格是（） | AC220V，50Hz | 100~220VAC，10A | 220~240VAC，10A | 115~250V，3 | 否 | A | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
晶体管测试仪操作时必须佩戴（） | 防静电手环 | 耐高温手套 | 防酸围裙 | 护目镜 | 否 | A | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
弹坑实验中氢氧化钾溶液配比为（） | 1:1（KOH: 清水） | 1:3（硫酸：硝酸） | 2:1（硝酸：硫酸） | 3:1（KOH: 清水） | 否 | A | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
危险化学品贮存需放入（） | 普通柜子 | 防爆柜（双人双锁） | 通风柜 | 试剂架 | 否 | B | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
化学开封机启动后，盖子会（） | 手动打开 | 自动打开 | 保持关闭 | 需按键打开 | 否 | B | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
金相显微镜载物台清洁标准是（） | 无灰尘、杂质 | 无划痕 | 无油污 | 无氧化 | 否 | A | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
CSAM 设备适用型号是（） | JEPCu2935 系列 | ECHO LS 系列 | MoPao-2B 系列 | 泰克 370A | 否 | B | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
研磨机急停按钮严禁作为（）使用 | 启动按钮 | 停止按钮 | 调速按钮 | 复位按钮 | 否 | B | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
晶体管测试仪每测完 1 颗样品，需将（）旋钮归 0 | VERTICAL | HORIZONTAL | VARIABLE COLLECTOR SUPPLY | CURSOR | 否 | C | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
失效分析样品外观检查优先使用（） | 高倍金相显微镜 | 低倍立体显微镜 | SEM | CSAM | 否 | B | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
紧急冲淋器周保养核心是（） | 表面清洁 | 部件紧固 | 水流测试 | 润滑 | 否 | A | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
通风柜每日需清洁（） | 柜体内部 | 风机 | 滑轨 | 照明 | 否 | A | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
化学开封机蚀刻完成后，设备会（） | 自动关机 | 自动开盖并报警 | 待机 | 重启 | 否 | B | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
金相显微镜保养时必须（） | 通电操作 | 断电操作 | 戴手套 | 开通风 | 否 | B | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
CSAM 探头安装后，连接线需连接（） | 设备传感器 | 电脑 | 电源 | 纯水机 | 否 | A | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
研磨机研磨顺序第一步是（） | 精磨（1000#） | 粗磨（240#） | 抛光 | 半精磨 | 否 | B | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
弹坑实验中硝酸去铜线时间为（） | 10-20 秒 | 30 秒 | 60 秒 | 120 秒 | 否 | A | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
FA 实验室静电测量需在（）完成 | 实验台 | 静电闸机 | 通风柜 | 设备旁 | 否 | B | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
化学开封机酸瓶检查需确认（） | 硫酸 / 硝酸充足 | 纯水充足 | 酒精充足 | 丙酮充足 | 否 | A | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
金相显微镜月保养核心是（） | 镜头清洁 | 机械部件紧固 | 外部清洁 | 载物台清洁 | 否 | B | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
CSAM 设备开机后需输入的软件用户名是（） | HOST | ADMIN | FA | USER | 否 | A | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
晶体管测试仪适用型号是（） | 泰克 370A | ECHO LS 系列 | MoPao-2B 系列 | JEPCu2935 系列 | 否 | A | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
失效分析委托单需填写（）产品型号 | 1 种 | 2 种 | 3 种 | 多种 | 否 | A | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
紧急冲淋器应急作用是（） | 清洁设备 | 冲洗化学灼伤 | 冷却样品 | 清洁实验室 | 否 | B | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
通风柜防护门月保养检查（） | 运动是否顺畅 | 表面清洁 | 风机转速 | 照明亮度 | 否 | A | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员
化学开封机参数设置中，PULSE MIX N:S代表（） | 蚀刻温度 | 硫酸硝酸比例 | 蚀刻时间 | 冲洗时间 | 否 | B | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员
CSAM 设备参数设置中，Layout需选择（） | Single Channel A | Singlehannel B | 双通道 | 随机通道 | 否 | A | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员
研磨机抛光时，绒布湿润后需甩水（）再喷抛光剂 | 10 秒 | 30 秒 | 60 秒 | 120 秒 | 否 | A | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员
失效分析中，IR 偏高需执行（） | 切片分析 | 150℃烘烤 2 小时 | 弹坑实验 | 去黑胶 | 否 | B | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员
化学开封机年保养核心是（） | 外部清洁 | 机械部件紧固 | 酸管更换 | 探头校准 | 否 | B | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员
CSAM 设备FSF设置不佳会导致（） | 图像丢失 | 无信号 | 扫描慢 | 探头损坏 | 否 | A | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员
晶体管测试仪CONFIGURATION用于设置（） | 通断路状态 | 电压 | 电流 | 光标 | 否 | A | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员
弹坑实验后观察需用（） | 高倍显微镜 | 肉眼 | 低倍显微镜 | X-Ray | 否 | A | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员
失效分析电性低良产品需（）内完成开封 + 弹坑 | 24 小时 | 7 工作日 | 48 小时 | 3 工作日 | 否 | A | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员
化学开封机蚀刻温度单位是（） | ℃ | ℉ | K | ° | 否 | A | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员
CSAM 探头清洁需用（） | 无尘布蘸酒精 | 清水 | 砂纸 | 纸巾 | 否 | A | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员
研磨机皮带张紧异常会导致（） | 磨抛盘动力不足 | 电机损坏 | 电源故障 | 排水不畅 | 否 | A | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员
失效分析 OPEN（焊接不良）需执行（） | 切片分析 | 弹坑实验 | 去线 | 烘烤 | 否 | A | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员
化学开封机换瓶时，出酸口需安装（） | 垫圈 + 白色压盖 | 仅垫圈 | 仅压盖 | 无需安装 | 否 | A | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员
CSAM 设备 **Gain (db)** 用于调节（） | 信号强度 | 扫描速度 | 分辨率 | 水位 | 否 | A | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员
金相显微镜环境湿度异常会导致（） | 镜头发霉 | 电机损坏 | 电源故障 | 载物台卡顿 | 否 | A | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员
晶体管测试仪测试结果不符，优先排查（） | 样品清洁 | 电源 | 软件 | 风扇 | 否 | A | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员
失效分析工程验证产品需（）内完成 | 7 工作日 | 24 小时 | 3 工作日 | 5 工作日 | 否 | A | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员
化学开封机蚀刻时间单位是（） | 秒 | 分钟 | 小时 | 毫秒 | 否 | A | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员
CSAM 无图像输出，优先检查（） | Gate 设置 | 电源 | 纯水 | 探头 | 否 | A | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员
研磨机保险管断路会导致（） | 电源无显示 | 电机不转 | 排水不畅 | 转速不稳 | 否 | A | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员
弹坑实验铝层去除后需用（）清洗 | 超声波 + 清水 | 酒精 | 丙酮 | 硝酸 | 否 | A | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员
化学开封机待机模式会（） | 抽出酸液、关闭加热器 | 关机 | 重启 | 保持蚀刻 | 否 | A | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员
CSAM 扫描速度慢，可通过（）改善 | 降低分辨率 | 提高电压 | 更换探头 | 增加纯水 | 否 | A | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员
失效分析样品去黑胶，铜合金线用（） | 硫酸：硝酸 = 1:3 混合液 | KOH | 盐酸 | 氢氟酸 | 否 | A | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员
晶体管测试仪散热风扇异常会导致（） | 设备过热 | 测试不准 | 电源故障 | 光标失灵 | 否 | A | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员
紧急冲淋器阀门老化会导致（） | 漏水 | 不出水 | 水流小 | 表面脏污 | 否 | A | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员
通风柜风机异常会导致（） | 有害气体残留 | 防护门卡顿 | 柜体脏污 | 照明不亮 | 否 | A | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员
化学开封机腐刻头清洁禁止（） | 手直接接触 | 镊子夹布 | 酒精擦拭 | 断电操作 | 否 | A | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员
失效分析 SEM 分析前样品需（） | 溅镀金 | 烘干 | 清洗 | 切割 | 否 | A | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员

## 简答题
试题描述(文本) | 级别 | 题目属性 | 正确答案
化学开盖机的废液应如何处理？处理时需要有哪些注意事项？ | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员 | 1化学开盖机的废液容器满后，须在实验室废液处置处登记相关的废液信息 2由工程师或专业人员统一倒入化学废液处理池进行处理; 3放置废液及化学药品的柜子必须实行双人双锁管理; 4处理时需要注意佩戴安全防护用具如 口罩、防酸围裙、面罩、耐酸手套等;
Csam扫描完成后部分图像丢失的原因是？ | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员 | 1FSF设置不佳 2检测件太短 3部分样件不是平放置在测试区域，导致FSF误触发
请简述下切片流程及需要注意的事项？ | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员 | 切片流程: 1确认样片切片方向; 2选取合适砂纸放置磨抛盘 3将样品切到所分析位置 4将样品进行抛光直至样品表面无划痕 5将抛光好的样品进行拍照保存以便后续追诉 注意事项: 为保护实验员安全，操作机台时，实验员必须佩戴防护眼镜(防止试验时样品飞D出误伤眼睛)和手指套(研磨时保护手指)。2在磨抛过程中，如果遇到危险，可按下急停按钮，能够使设备快速停机。急停按钮严谨当作停止按钮使用
请简述下Csam探头如何清洁？ | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员 | 1将探头从机台取下来，具体操作步骤如下。 2探头退出测试区域，取下连接探头的连接线，旋开固定螺丝，取下探头。 3用无尘布蘸取酒精擦拭探头，尤其是探头探入水下的区域的异物、沉积物擦拭掉
请简述下紧急冲淋器的使用方法及使用步骤？ | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员 | 1紧急冲淋器通常由喷头、水管、控制阀等部分组成。 2喷头分为两个以提供更有效的冲洗效果。在使用前，员工应熟悉设备的布局和操作按钮的位置。 3在紧急情况下，迅速找到热紧急冲淋器的开关位置，并拉下开关。 4此时紧急冲淋器将开始工作。员工应站在喷头下方，调整喷头的角度，以便水流能够覆盖到身体的受影响部位。
简述 FA 实验室进入的着装及静电要求。 | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员 | ①穿戴防静电大褂、防静电鞋； ②在静电闸机完成静电测量，合格后方可进入。
化学开封机开机前需检查哪些项目？ | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员 | ①连接电缆、电源插头； ②酸瓶及软管密封、硫酸 / 硝酸余量； ③废液瓶状态。
金相显微镜周保养的核心内容是什么？ | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员 | ①机台外部清洁； ②镜头专用纸清洁； ③载物台表面清洁。
CSAM 设备纯水更换的时间及操作要点？ | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员 | ①每周一、周四更换； ②排水开关逆时针 90° 排水，清洁后进水开关逆时针 15° 加水至指定水位。
研磨机粗磨到精磨的砂纸顺序？ | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员 | 240# 粗磨→240# 半精磨→1000#/2000# 精磨。
晶体管测试仪操作的核心安全要求？ | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员 | ①仅 FA 人员操作； ②佩戴静电环； ③每测完 1 颗样品，VARIABLE COLLECTOR SUPPLY 旋钮归 0； ④禁止长时间高压高电流。
弹坑实验氢氧化钾溶液的配比及加热温度？ | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员 | ①配比 30ml KOH+30ml 清水（1:1）； ②加热板设定 120℃。
实验室危险化学品贮存要求？ | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员 | ①少量贮存； ②放入防爆柜； ③实行双人双锁保管制度。
紧急冲淋器的应急作用？ | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员 | 发生化学灼伤时，快速冲洗身体，减少化学物质吸收扩散，降低伤害。
失效分析样品外观检查的设备及步骤？ | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员 | ①设备：低倍立体显微镜 / 高倍金相显微镜； ②步骤：开机→放置样品→调焦距→拍照存档→关机。
化学开封机蚀刻核心参数有哪些？如何设置？ | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员 | ①参数：蚀刻温度、蚀刻时间、硫酸硝酸比例、冲洗时间； ②设置：主界面进入程式修改→设置参数→确认返回主界面→启动开盖。
CSAM 设备无图像输出的排查步骤？ | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员 | ①检查 FSF/Gate 设置； ②确认探头无气泡、连接线正常； ③检查脉冲器开启； ④更换探头； ⑤检查电缆。
失效分析切片分析的完整流程？ | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员 | 样品固化→粗磨→精磨→抛光→金相显微镜观察→SEM 复检。
晶体管测试仪测试结果与需求不符的排查方法？ | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员 | ①检查样品清洁干燥； ②确认 socket 引脚、治具正常； ③核对 CONFIGURATION 等参数； ④检查电源、静电环。
弹坑实验铝层未完全去除的原因及解决方法？ | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员 | 原因：浸泡时间不足、温度不够、配比错误； 解决：延长浸泡时间、确认加热温度、重新配比试剂。
化学开封机换瓶的规范操作流程？ | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员 | 主界面选服务瓶→选对应酸液程序→出酸口装垫圈压盖→抽出酸液→更换瓶子→冲洗浸液管→安装确认→完成程序。
CSAM 设备初始化的操作要求？ | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员 | ①探头置于非测试区； ②机台无障碍物； ③点击 Motion→initialize→Yes； ④探头回归原点。
研磨机抛光出现划痕的原因及解决？ | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员 | 原因：抛光剂不足、绒布破损、样品残留杂质、转速过高； 解决：补抛光剂、更换绒布、重新清洗样品、调节转速。
失效分析电性低良产品的分析要求？ | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员 | ①默认做开封 + 弹坑实验； ②每项失效做 5 颗； ③24 小时内完成； ④MES 系统上传分析结果。
实验室化学品泄漏的应急处置流程？ | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员 | ①立即停机断电； ②佩戴全套防护用品； ③清理泄漏废液； ④检查设备损坏； ⑤上报主管。

## 实操
试题描述(文本) | 级别 | 题目属性 | 正确答案
实操：化学开封机开机与样品安装基础操作。 | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员 | 评分标准：①开机前检查（3 分）；②电源开启操作（3 分）；③样品、垫圈、压盖安装（3 分）；④操作规范、防护到位（3 分）。
实操：金相显微镜基础开机与外观观察。 | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员 | 评分标准：①断电检查（2 分）；②开机操作（3 分）；③焦距调节（3 分）；④样品放置与拍照（2 分）；⑤关机规范（2 分）。
实操：CSAM 设备纯水更换操作。 | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员 | 评分标准：①排水操作（4 分）；②内部清洁（3 分）；③加水操作（3 分）；④水位控制（2 分）。
实操：研磨机开机与粗磨操作。 | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员 | 评分标准：①电源连接（2 分）；②转速设置（3 分）；③砂纸安装（3 分）；④水流调节（2 分）；⑤安全操作（2 分）。
实操：晶体管测试仪开机与基础测试准备。 | 一级技能 | 工程研发部--FA操作员 | 评分标准：①佩戴静电环（3 分）；②开机操作（2 分）；③socket 安装（3 分）；④参数基础设置（2 分）；⑤旋钮归 0（2 分）。
实操：化学开封机参数设置与蚀刻启动。 | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员 | 评分标准：①参数进入（3 分）；②温度 / 时间 / 酸液比设置（4 分）；③程式确认（3 分）；④蚀刻启动（2 分）。
实操：CSAM 设备参数设置与样品测试。 | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员 | 评分标准：①FSF/Gate 设置（3 分）；②Layout 选择（2 分）；③测试区域设置（3 分）；④信号调节与测试（4 分）。
实操：失效分析切片研磨与抛光。 | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员 | 评分标准：①样品固化（3 分）；②砂纸研磨顺序（3 分）；③抛光操作（3 分）；④清洁观察（3 分）。
实操：晶体管测试仪参数设置与电性测试。 | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员 | 评分标准：①CONFIGURATION 设置（3 分）；②电压 / 电流设置（3 分）；③样品测试（4 分）；④数据记录与旋钮归 0（2 分）。
实操：化学开封机待机模式设置与关机。 | 二级技能 | 工程研发部--FA操作员 | 评分标准：①安装无孔垫圈 + 压盖（3 分）；②启动待机模式（3 分）；③抽酸 + 关加热器（3 分）；④规范关机（3 分）。